ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG BƠM INSULIN TỰ ĐỘNG THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT LIÊN TỤC

(Automated Insulin Delivery – AID)

Học viên: Nguyễn Huy Hoàng   –   Mã học viên: 2026700148

Học viên: Vũ Thái Dương   –   Mã học viên: 2026700149

# 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề bài – Hệ thống Bơm Insulin Tự động Theo dõi Đường huyết Liên tục (Automated Insulin Delivery). Phạm vi MBSE: yêu cầu độ tin cậy và an toàn nghiêm ngặt. Tập trung mô hình hóa Activity Diagram cho luồng tính toán liều lượng insulin dựa trên chỉ số CGM, và Requirement Diagram quản lý các yêu cầu chuẩn an toàn y tế.

Người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) típ 1 phụ thuộc hoàn toàn vào insulin ngoại sinh. Họ phải tự tính liều nhiều lần mỗi ngày dựa trên đường huyết, lượng carbohydrate (CHO) ăn vào và mức vận động. Thiếu insulin gây tăng đường huyết và nhiễm toan ceton; thừa insulin gây hạ đường huyết, có thể dẫn tới hôn mê và tử vong. Theo IDF, khoảng 589 triệu người trưởng thành đang sống chung với ĐTĐ [8].

Hệ thống bơm insulin tự động (AID) kết hợp ba thành phần: cảm biến theo dõi glucose liên tục (CGM), bơm insulin và thuật toán điều khiển. Hệ thống tự điều chỉnh liều insulin theo glucose đo được mỗi 5 phút, nên còn gọi là “tụy nhân tạo”. Vì quyết định trực tiếp lượng thuốc đưa vào cơ thể, AID là thiết bị y tế có mức rủi ro cao và phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn.

Mục tiêu của đề tài: phân tích, thiết kế và mô phỏng một hệ AID dùng chỉ số CGM để tự động tính và điều chỉnh liều insulin, giữ đường huyết trong ngưỡng mục tiêu, đồng thời bảo đảm an toàn và độ tin cậy theo các chuẩn an toàn y tế.

# 2. YÊU CẦU

Phần này nêu những gì hệ thống phải thực hiện (yêu cầu chức năng), các yêu cầu an toàn và độ tin cậy, và các chỉ tiêu hiệu quả cần đạt. Các ngưỡng glucose dùng đơn vị mg/dL (1 mmol/L ≈ 18 mg/dL).

## 2.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng của hệ AID

| Mã | Yêu cầu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| YC-01 | Theo dõi glucose liên tục | Nhận giá trị CGM mỗi 5 phút, kiểm tra tính hợp lệ, hiển thị glucose hiện tại và xu hướng tăng/giảm |
| YC-02 | Tự động tính và điều chỉnh liều insulin | Mỗi chu kỳ 5 phút tính liều dựa trên glucose hiện tại, xu hướng, dự báo 30 phút tới và lượng insulin còn hoạt tính (IOB); tự điều chỉnh tốc độ basal và bolus hiệu chỉnh nhỏ |
| YC-03 | Hỗ trợ bolus bữa ăn | Người bệnh khai báo lượng CHO; hệ thống đề xuất liều theo bolus calculator (có trừ IOB); chỉ bơm sau khi người bệnh xác nhận |
| YC-04 | Ngừng bơm phòng hạ đường huyết | Tạm ngưng insulin khi glucose đo được hoặc dự báo 30 phút tới < 70 mg/dL; tự nối lại khi glucose an toàn |
| YC-05 | Cảnh báo và báo động | Báo động hạ đường huyết (< 70 và < 54 mg/dL [2]), tăng đường huyết, tắc nghẽn, hết thuốc, pin yếu, mất tín hiệu CGM, lỗi hệ thống; phân mức ưu tiên cao/trung bình/thấp |
| YC-06 | Chế độ dự phòng | Khi mất dữ liệu CGM ≥ 20 phút hoặc có lỗi điều khiển: thoát chế độ tự động, chuyển về basal theo lịch đã cài và báo động |
| YC-07 | Giám sát an toàn độc lập | Mọi lệnh liều được một bộ giám sát độc lập kiểm tra giới hạn và xác nhận trước khi bơm |
| YC-08 | Theo dõi từ xa và báo cáo | Đồng bộ dữ liệu lên app và đám mây; người chăm sóc nhận cảnh báo từ xa; bác sĩ xem báo cáo AGP/TIR |
| YC-09 | Cấu hình điều trị | Bác sĩ cài đặt lịch basal theo giờ, ICR, ISF, mục tiêu glucose và các giới hạn bmax, Bmax, IOBmax |
| YC-10 | Ghi nhật ký | Ghi lại mọi giá trị CGM, liều đã bơm, báo động và thao tác người dùng để truy vết |

## 2.2. Yêu cầu an toàn và độ tin cậy

Bảng 2.2. Yêu cầu an toàn và độ tin cậy

| Mã | Yêu cầu | Chỉ tiêu cần đạt |
| --- | --- | --- |
| YC-11 | Giới hạn liều insulin | Tốc độ basal ≤ bmax; bolus ≤ Bmax; IOB sau khi bơm ≤ IOBmax; 100 % lệnh tuân thủ |
| YC-12 | Độ chính xác bơm | Sai số thể tích insulin ≤ ±5 % so với lệnh |
| YC-13 | Phát hiện tắc nghẽn, hết thuốc | Phát hiện tắc đường truyền và bình thuốc sắp hết; phát báo động ưu tiên cao |
| YC-14 | Độ trễ báo động | Báo động ưu tiên cao phát trong ≤ 10 s kể từ khi phát hiện điều kiện nguy hiểm; lặp lại tới khi được xác nhận |
| YC-15 | Độc lập với kết nối ngoài | Vòng điều khiển kín chạy cục bộ trên bơm; mất điện thoại hoặc Internet không làm giảm an toàn |
| YC-16 | Bảo mật | Lệnh bolus từ xa được xác thực, mã hóa, chống phát lại; dữ liệu sức khỏe được bảo vệ |
| YC-17 | Sẵn sàng và môi trường sử dụng | Hoạt động liên tục 24/7; chống nước tối thiểu IPX7; ≥ 72 giờ giữa hai lần thay/sạc pin |
| YC-18 | Khả dụng | Người không chuyên dùng được tại nhà; xác nhận hai bước cho bolus; hiển thị đơn vị rõ ràng |

## 2.3. Chỉ tiêu hiệu quả lâm sàng

Các chỉ tiêu lấy theo đồng thuận quốc tế về Time in Range [1] và dùng để đánh giá hệ thống bằng mô phỏng.

Bảng 2.3. Chỉ tiêu hiệu quả cần đạt

| Chỉ tiêu | Định nghĩa | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| TIR | % thời gian glucose trong 70–180 mg/dL | > 70 % |
| TBR | % thời gian < 70 mg/dL; % thời gian < 54 mg/dL | < 4 %; < 1 % |
| TAR | % thời gian > 180 mg/dL; % thời gian > 250 mg/dL | < 25 %; < 5 % |
| CV | Hệ số biến thiên glucose (độ lệch chuẩn / trung bình) | ≤ 36 % |
| Thời gian vòng kín | % thời gian hệ thống ở chế độ tự động | ≥ 90 % |
| Sự kiện nguy hiểm do hệ thống | Số lệnh vượt giới hạn an toàn hoặc ca hạ đường huyết nặng do lỗi hệ thống | = 0 |

# 3. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Hệ thống được phân tích, thiết kế theo phương pháp MBSE với ngôn ngữ SysML [3], [4]. Phạm vi MBSE đòi hỏi độ tin cậy và an toàn nghiêm ngặt, với hai trọng tâm mô hình hóa: biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) cho luồng tính liều insulin và biểu đồ yêu cầu (Requirement Diagram) quản lý các yêu cầu chuẩn an toàn y tế.

## 3.1. Activity Diagram: luồng tính toán liều insulin dựa trên chỉ số CGM

Phạm vi luồng: một chu kỳ điều khiển 5 phút, từ khi nhận giá trị CGM tới khi bơm xong và ghi nhật ký; thêm luồng bolus bữa ăn do người bệnh khởi tạo. Luồng chính phải thể hiện đủ các bước:

- Nhận giá trị CGM → kiểm tra tính hợp lệ (tuổi dữ liệu, dải 40–400 mg/dL, trạng thái cảm biến).

- Lọc nhiễu, tính xu hướng → cập nhật IOB/COB → dự báo glucose 30 phút tới.

- Kiểm tra hạ đường huyết (đo được hoặc dự báo < 70 mg/dL) → ngừng bơm và báo động nếu có.

- Tính liều: điều chỉnh basal tự động; bolus bữa ăn theo bolus calculator khi có khai báo CHO.

- Áp giới hạn an toàn (bmax, Bmax, IOBmax) → bộ giám sát độc lập xác nhận lệnh.

- Bơm insulin, kiểm tra phản hồi (số bước động cơ, áp lực) → ghi nhật ký và đồng bộ song song.

Bảng 3.1. Các phần tử SysML bắt buộc trong biểu đồ hoạt động

| Phần tử SysML | Nội dung trong hệ AID |
| --- | --- |
| Phân vùng (swimlane) | Cảm biến CGM ¦ Bộ điều khiển AID ¦ Bộ giám sát an toàn ¦ Cơ cấu bơm ¦ Người bệnh / App |
| Sự kiện kích hoạt | Sự kiện thời gian mỗi 5 phút (accept time event); tín hiệu khai báo bữa ăn (accept event action) |
| Nút quyết định | Dữ liệu hợp lệ? • Đang hoặc sắp hạ đường huyết? • Có khai báo bữa ăn? • Vượt giới hạn? • Bộ giám sát xác nhận? • Bơm thành công? |
| Luồng đối tượng | CGM_Reading → GlucosePrediction, IOB → DoseProposal → DoseCommand → DeliveryStatus |
| Fork / Join | Ghi nhật ký và đồng bộ app/đám mây chạy song song với việc bơm |
| Vùng ngắt (interruptible region) | Báo động tắc nghẽn, pin cạn, mất CGM ≥ 20 phút → thoát luồng tự động, chuyển chế độ an toàn |

Yêu cầu đối với biểu đồ:

- Mọi nhánh lỗi phải kết thúc ở trạng thái an toàn (không bơm thêm hoặc basal theo lịch) và có báo động.

- Không có đường nào từ “tính liều” tới “bơm” mà bỏ qua bước áp giới hạn và bước xác nhận của bộ giám sát.

- Biểu đồ phải làm mịn («refine») các yêu cầu YC-01 đến YC-07; các luồng đối tượng có kiểu dữ liệu được định nghĩa bằng block.

## 3.2. Requirement Diagram: quản lý yêu cầu chuẩn an toàn y tế

Biểu đồ yêu cầu tổ chức theo ba tầng:

- Tầng 1 – nhu cầu bên liên quan: người bệnh, người chăm sóc, bác sĩ, nhà sản xuất, cơ quan quản lý.

- Tầng 2 – tiêu chuẩn và quy định: STD-01 đến STD-13 (Bảng 3.2).

- Tầng 3 – yêu cầu hệ thống: phân loại thành chức năng (REQ-F), an toàn (REQ-S), hiệu năng (REQ-P), báo động (REQ-A), an ninh mạng (REQ-C) và khả dụng (REQ-U).

Mỗi yêu cầu có các thuộc tính: id, text, loại, mức rủi ro và phương pháp kiểm chứng (phân tích, mô phỏng, kiểm thử hoặc kiểm tra). Các quan hệ phải dùng:

- containment: phân rã yêu cầu cha thành yêu cầu con.

- «deriveReqt»: từ nhu cầu hoặc tiêu chuẩn tới yêu cầu hệ thống.

- «refine»: biểu đồ hoạt động làm mịn yêu cầu chức năng.

- «satisfy»: khối thiết kế (bộ điều khiển, bộ giám sát an toàn, driver bơm, CGM) thỏa mãn yêu cầu.

- «verify»: ca kiểm thử hoặc kịch bản mô phỏng kiểm chứng yêu cầu.

- «trace»: liên kết mối nguy (theo ISO 14971) với biện pháp kiểm soát.

Bảng 3.2 liệt kê các tiêu chuẩn và quy định an toàn y tế mà biểu đồ yêu cầu phải quản lý [5]–[7]. Mỗi tiêu chuẩn được mô hình hóa thành một phần tử «requirement» (hoặc tài liệu tham chiếu), từ đó dẫn xuất các yêu cầu hệ thống bằng quan hệ «deriveReqt». Bảng 3.3 nêu một số yêu cầu an toàn tiêu biểu.

Bảng 3.2. Tiêu chuẩn và quy định an toàn y tế cần quản lý

| Mã | Tiêu chuẩn / quy định | Phạm vi | Khía cạnh yêu cầu được dẫn xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| STD-01 | ISO 14971:2019 | Quản lý rủi ro thiết bị y tế | Mỗi mối nguy có biện pháp kiểm soát, truy xuất tới yêu cầu và ca kiểm chứng |
| STD-02 | IEC 62304:2006+A1:2015 | Vòng đời phần mềm thiết bị y tế | Phần mềm tính liều xếp lớp an toàn C; quản lý yêu cầu, kiến trúc, kiểm thử, truy xuất |
| STD-03 | IEC 60601-1 | An toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị điện y tế | Tính năng thiết yếu: bơm đúng liều; báo động khi không thể bơm |
| STD-04 | IEC 60601-1-10 | Bộ điều khiển vòng kín sinh lý (PCLC) | Xử lý khi cảm biến lỗi, giới hạn đầu ra bộ điều khiển, chế độ dự phòng |
| STD-05 | IEC 60601-2-24 | Yêu cầu riêng cho bơm truyền dịch | Độ chính xác tốc độ bơm, phát hiện tắc nghẽn, chống bơm quá mức, báo động hết thuốc |
| STD-06 | IEC 60601-1-8 | Hệ thống báo động | Phân mức ưu tiên cao/trung bình/thấp; tín hiệu âm thanh – hình ảnh; leo thang |
| STD-07 | IEC 60601-1-11; IEC 60601-1-2 | Môi trường chăm sóc tại nhà; tương thích điện từ | Chống nước, va đập, người không chuyên sử dụng; miễn nhiễm nhiễu RF |
| STD-08 | IEC 62366-1:2015 | Kỹ thuật khả dụng | Phân tích lỗi sử dụng: nhập CHO, đơn vị, xác nhận bolus |
| STD-09 | IEC 81001-5-1:2021 | An ninh mạng trong vòng đời phần mềm y tế | Xác thực, mã hóa, cập nhật firmware ký số, quản lý lỗ hổng |
| STD-10 | ISO 13485:2016 | Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế | Kiểm soát thiết kế, hồ sơ thiết kế, kiểm soát thay đổi |
| STD-11 | FDA 21 CFR 862.1355 / 880.5730 / 862.1356 | iCGM; bơm ACE; bộ điều khiển đường huyết tự động (iAGC) | Độ chính xác CGM theo từng dải (ví dụ > 87 % kết quả trong ±20 % giá trị tham chiếu); tin cậy giao tiếp; giới hạn an toàn của thuật toán |
| STD-12 | Nghị định 98/2021/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi) | Quản lý trang thiết bị y tế tại Việt Nam | Phân loại theo mức rủi ro, đăng ký lưu hành, theo dõi sau bán hàng |
| STD-13 | Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 | Dữ liệu sức khỏe là dữ liệu cá nhân nhạy cảm | Đồng ý của chủ thể dữ liệu, mã hóa, kiểm soát truy cập, nhật ký |

Bảng 3.3. Ví dụ yêu cầu an toàn cần có trong biểu đồ yêu cầu

| Mã | Phát biểu yêu cầu | Dẫn xuất từ |
| --- | --- | --- |
| REQ-S-01 | Hệ thống phải ngừng bơm insulin tự động khi glucose đo được hoặc dự báo 30 phút tới < 70 mg/dL. | YC-04, STD-04 |
| REQ-S-02 | Liều bolus đơn lẻ không được vượt Bmax; tốc độ basal không được vượt bmax do bác sĩ cài đặt. | YC-11, STD-04 |
| REQ-S-03 | Tổng insulin hoạt tính sau khi bơm (IOB + u) không được vượt IOBmax. | YC-11, STD-01 |
| REQ-S-04 | Khi mất dữ liệu CGM ≥ 20 phút, hệ thống phải chuyển về basal theo lịch và phát báo động mức trung bình. | YC-06, STD-04 |
| REQ-S-05 | Mọi lệnh liều phải được bộ giám sát an toàn độc lập xác nhận trước khi chấp hành. | YC-07, STD-02, STD-03 |
| REQ-S-06 | Hệ thống phải phát hiện tắc nghẽn đường truyền insulin và phát báo động ưu tiên cao. | YC-13, STD-05 |
| REQ-A-01 | Báo động hạ đường huyết khẩn cấp (< 54 mg/dL) có ưu tiên cao, phát trong ≤ 10 s và lặp lại tới khi được xác nhận. | YC-05, YC-14, STD-06 |
| REQ-C-01 | Lệnh bolus từ điện thoại phải được xác thực, mã hóa và chống phát lại. | YC-16, STD-09 |
| REQ-P-01 | Sai số thể tích insulin bơm ≤ ±5 % so với lệnh. | YC-12, STD-05 |

## 3.3. Sản phẩm kỹ thuật cần có

- Biểu đồ hoạt động (act) bằng PlantUML cho luồng tính liều theo chu kỳ CGM và luồng bolus bữa ăn.

- Biểu đồ yêu cầu (req) bằng PlantUML gồm nhu cầu, tiêu chuẩn, yêu cầu hệ thống và các quan hệ ở mục 3.2.

- Ma trận truy xuất nguồn gốc (tiêu chuẩn/nhu cầu → yêu cầu → thiết kế → kiểm chứng) và ma trận cấp phát.

- Mô phỏng bằng Python kiểm chứng các yêu cầu an toàn (YC-04, YC-06, YC-11, YC-14) và các chỉ tiêu ở Bảng 2.3.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]T. Battelino et al., “Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range,” Diabetes Care, vol. 42, no. 8, pp. 1593–1603, 2019.

[2]American Diabetes Association, “Standards of Care in Diabetes – 2025: 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia; 7. Diabetes Technology,” Diabetes Care, vol. 48, Suppl. 1, 2025.

[3]S. Friedenthal, A. Moore, R. Steiner, A Practical Guide to SysML: The Systems Modeling Language, 3rd ed., Morgan Kaufmann, 2014.

[4]Object Management Group, OMG Systems Modeling Language (SysML), Version 1.6, 2019.

[5]ISO 14971:2019; IEC 62304:2006+A1:2015; IEC 60601-1, -1-2, -1-8, -1-10, -1-11; IEC 60601-2-24:2012; IEC 62366-1:2015; IEC 81001-5-1:2021; ISO 13485:2016.

[6]U.S. FDA, 21 CFR 862.1355 (Integrated continuous glucose monitoring system), 21 CFR 880.5730 (Alternate controller enabled infusion pump), 21 CFR 862.1356 (Interoperable automated glycemic controller).

[7]Chính phủ, Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (và các văn bản sửa đổi, bổ sung).

[8]International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas, 11th ed., Brussels, 2025.